# СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ: RA2019 - 2144473

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор FSCA** | 2144473 |
| **Тип действия** | Корректирующее действие касательно проблемы безопасности изделия: отзыв |
| **Официальный производитель:** | Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive, 07430 Mahwah, N.J. USA (США) |
| **Изделие, к которому относится данная проблема:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер по каталогу** | **Описание** | **Номер партии** |
| 5541-A-201 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, левый | См. приложение |
| 5541-A-202 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, правый | См. приложение |
| 5542-A-201 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 15 мм, левый | См. приложение |
| 5542-A-202 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 15 мм, правый | См. приложение |

23 августа 2019 г.

Уважаемый клиент!

Компания Stryker инициировала добровольный отзыв некоторых партий следующих изделий: Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, левый (Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm – Size 2 Left), Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, правый (Triathlon Distal Augment 10 mm – Size 2 Right), Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 15 мм, левый (Triathlon Femoral Distal Augment 15 mm – Size 2 Left), и Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, правый (Triathlon Distal Augment 15 mm – Size 2 Right). В данном письме перечисляются известные риски и вред, потенциально связанные с применением этих изделий, а также меры по снижению этих рисков.

**Описание проблемы**

Компанией Stryker было выявлено, что вышеуказанные бедренные дистальные аугменты Triathlon (10 и 15 мм, размер 2, левый и правый) (Triathlon Femoral Distal Augments (10 and 15 mm, Size 2, Left, Right)) выступают за медиальный периферийный край сопряженного бедренного компонента.

Бедренные дистальные аугменты Triathlon (Triathlon Femoral Distal Augment) используются совместно с полностью стабилизированным бедренным компонентом Triathlon (Triathlon TS Femoral Component) при ревизионном тотальном эндопротезировании коленного сустава (ТЭКС) или с изначально стабилизированным в задней плоскости бедренным компонентом Triathlon (Triathlon Primary PS Femoral Component) при процедуре ТЭКС.

**Потенциальные риски**

При совместном использовании бедренного дистального аугмента Triathlon размера 2, 10 или 15 мм (Triathlon Femoral Distal Augment Size 2, 10, 15 мм) с полностью стабилизированным бедренным компонентом Triathlon при ревизионном тотальном эндопротезировании коленного сустава (ТЭКС) или с Компонентом бедренным PS Triathlon (Triathlon Primary PS Femoral Component) при процедуре ТЭКС возможно возникновение следующих потенциальных рисков.

* выступающий дистальный аугмент может потенциально привести к контакту открытого края с мягкими тканями, окружающими медиальный мыщелок бедренной кости;
* металлические частицы в ране;
* острые/шероховатые углы на выступающем дистальном аугменте.

**Потенциальный вред**

Вышеупомянутые риски могут привести к причинению следующего вреда:

* осложнения, связанные с увеличением времени оперативного вмешательства на 20 минут, необходимым для извлечения дистального аугмента для замены;
* металлические частицы в ране могут приводить к развитию местного воспаления или синовита;
* повреждение тканей;
* боль, требующая проведения ревизионного оперативного вмешательства.

**Меры по снижению риска**

1. Хирургам следует обращать внимание на медиальный выступ бедренного дистального бедренного аугмента Triathlon размера 2, 10 или 15 мм (Triathlon Femoral Distal Augment Size 2, 10, 15 MM) при сборке с сопряженным бедренным компонентом, что может потенциально снизить вероятность имплантации изделия.
2. Больший объем костной ткани с медиальной стороны бедренной кости может предотвратить выступ бедренного дистального бедренного аугмента Triathlon размера 2, 10 или 15 мм (Triathlon Femoral Distal Augment Size 2, 10, 15 MM) по отношению к резецированному участку кости.

**Требуемые действия**

Согласно нашим документам, Вы получили по меньшей мере одно указанное устройство, и поэтому Вас затрагивают описанные действия.

Поэтому мы просим Вас внимательно прочитать данное уведомление и выполнить указанные ниже действия.

1. Незамедлительно проверьте Ваши внутренние запасы и отложите все соответствующие изделия, ожидающие возврата в компанию Stryker.
2. Направьте данное уведомление по поводу безопасности на местах всем заинтересованным лицам и организациям / лицам и организациям, которых касается данная проблема.
3. Необходимо обеспечить ознакомление с настоящим уведомлением сотрудников Вашей организации до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые действия.
4. Уведомите компанию Stryker в случае, если данные изделия были переданы другим организациям.
5. предоставьте контактную информацию этих организаций, чтобы компания Stryker смогла должным образом уведомить получателей;
6. если Вы являетесь дистрибьютором, то примите к сведению, что Вы отвечаете за оповещение Ваших покупателей, к которым относится данное уведомление.
7. Уведомите компанию Stryker обо всех нежелательных явлениях, связанных с использованием изделий, к которым относится данное уведомление:

Выполняйте все местные нормативные требования, касающиеся уведомления о нежелательных явлениях государственного или местного уполномоченного органа контроля.

1. Заполните приложенный бланк ответа клиента. Возможно, у Вас уже нет в наличии данных изделий. Заполнение этой формы позволит нам обновить свои регистрационные документы, а также избавит нас от необходимости отправлять какие-либо дополнительные ненужные сообщения по этому вопросу. Поэтому просим Вас заполнить данный бланк даже в том случае, если у Вас больше нет изделий, которых касается данное уведомление.
2. Отправьте заполненный бланк уполномоченному представителю компании Stryker (указан ниже) для данного действия касательно проблемы безопасности изделия.
	1. После получения этого бланка представитель компании Stryker свяжется с Вами для организации любых соответствующих текущих действий.

Просим ответить на данное уведомление в течение 7 календарных дней с даты его получения.

Ваше контактное лицо для обращения относительно данного действия указано ниже. В случае возникновения любых вопросов по этой теме, пожалуйста, без сомнений обращайтесь непосредственно к представителю компании.

Ф. И. О.: Моисеева Алена Всеволодовна

Должность: Старший специалист по регистрации и контролю качества

Телефон: +7 495 785 07 68

Эл. почта: alena.moiseeva@stryker.com

Согласно требованиям руководящих указаний по системе надзора за медицинскими изделиями Meddev 2.12-1, мы подтверждаем, что об этом корректирующем действии касательно проблемы безопасности изделия (FSCA) был должным образом уведомлен уполномоченный орган Вашей страны.

От имени компании Stryker мы искренне благодарим Вас за содействие и поддержку при выполнении данного действия к сроку и сожалеем о любых неудобствах, связанных с ним. Мы хотели бы заверить Вас, что компания Stryker прилагает максимум усилий для того, чтобы на рынке оставались только те изделия, которые соответствуют нашим высоким внутренним стандартам качества.

С уважением,

Алена Моисеева

# СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ: RA2019 - 2144473

**Форма ознакомления**

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор FSCA** | 2144473 |
| **Тип действия** | Корректирующее действие касательно проблемы безопасности изделия: отзыв |
| **Официальный производитель:** | Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive, 07430 Mahwah, N.J. USA (США) |
| **Изделие, к которому относится данная проблема:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер по каталогу** | **Описание** | **Номер партии** |
| 5541-A-201 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, левый | См. приложение |
| 5541-A-202 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 10 мм, правый | См. приложение |
| 5542-A-201 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 15 мм, левый | См. приложение |
| 5542-A-202 | Аугмент бедренный дистальный Triathlon, размер 2, толщина 15 мм, правый | См. приложение |

Я подтверждаю получение уведомления по проблеме безопасности изделия RA2019 - 2144473 и могу подтвердить нижеследующее.

|  |  |
| --- | --- |
| Мы не обнаружили ни одного из таких изделий в наших запасах(удалите, если это к Вам не относится) |  |
| Мы обнаружили указанные ниже изделия |
| Номер по каталогу | Описание | Номер партии | Количество  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Мы передали данные изделия указанным ниже организациям |
| Название организации |  |
| Адрес организации |  |
| Для подтверждения получения настоящего уведомления подпишите и верните бланк отправителю |
| Название больницы или организации |  | Отделение |  |
| Ф. И. О. контактного лица |  | Адрес |  |
| Должность контактного лица |  |  |  |
| Подпись контактного лица |  | Адрес электронной почты |  |
| Контактный номер телефона |  | Дата |  |

**ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ В ТЕЧЕНИЕ 5** **РАБОЧИХ ДНЕЙ И ВЫШЛИТЕ ЕЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, alena.moiseeva@stryker.com.**

# СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ: RA2019 - 2144473

**Приложение: Список партий, к которым относится данная проблема**

| **Номер по каталогу** | **Партия** | **Номер по каталогу** | **Партия** | **Номер по каталогу** | **Партия** | **Номер по каталогу** | **Партия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5541-A-201 | A3A4G | 5541-A-201 | BLL9A | 5541-A-201 | IBZA | 5541-A-201 | MDZU |
| 5541-A-201 | A3O4G | 5541-A-201 | BRE9E | 5541-A-201 | IDZV | 5541-A-201 | MLWL |
| 5541-A-201 | A7E4A | 5541-A-201 | BRO7U | 5541-A-201 | IKGT | 5541-A-201 | MNKY |
| 5541-A-201 | A7S7Y | 5541-A-201 | BRY4Y | 5541-A-201 | IKKM | 5541-A-201 | MOHT |
| 5541-A-201 | AABP | 5541-A-201 | BS97E | 5541-A-201 | ILHJ | 5541-A-201 | MPNI |
| 5541-A-201 | AABR | 5541-A-201 | BSH7H | 5541-A-201 | INIM | 5541-A-201 | MROZ |
| 5541-A-201 | AAS7L | 5541-A-201 | BSO3G | 5541-A-201 | INLE | 5541-A-201 | S3HR |
| 5541-A-201 | ABI3L | 5541-A-201 | BTE4D | 5541-A-201 | ITMY | 5541-A-201 | SSVR |
| 5541-A-201 | ABY7A | 5541-A-201 | DNVL | 5541-A-201 | IXNB | 5541-A-201 | TGOB |
| 5541-A-201 | AE44H | 5541-A-201 | DRSG | 5541-A-201 | IYRK | 5541-A-201 | U3BV |
| 5541-A-201 | AEB7H | 5541-A-201 | DVXW | 5541-A-201 | JBOV | 5541-A-201 | ULIO |
| 5541-A-201 | AER7Y | 5541-A-201 | DZKF | 5541-A-201 | JDJY | 5541-A-201 | USUR |
| 5541-A-201 | AGS7H | 5541-A-201 | FUXX | 5541-A-201 | JEUD | 5541-A-201 | UZYY |
| 5541-A-201 | AHS4D | 5541-A-201 | FVAH | 5541-A-201 | JIOX | 5541-A-201 | V4ZD |
| 5541-A-201 | AIA7Y | 5541-A-201 | GARO | 5541-A-201 | JIYT | 5541-A-201 | VADL |
| 5541-A-201 | AII4Z | 5541-A-201 | GAWP | 5541-A-201 | JJZE | 5541-A-201 | VGLG |
| 5541-A-201 | ALR4L | 5541-A-201 | GBTP | 5541-A-201 | JKFX | 5541-A-201 | VHWH |
| 5541-A-201 | AOU3R | 5541-A-201 | GJZD | 5541-A-201 | JKYF | 5541-A-201 | VJHI |
| 5541-A-201 | ARG9T | 5541-A-201 | GKAJ | 5541-A-201 | JLIF | 5541-A-201 | VJYL |
| 5541-A-201 | ASZ3O | 5541-A-201 | GKDW | 5541-A-201 | JOJF | 5541-A-201 | VPSZ |
| 5541-A-201 | ATG4X | 5541-A-201 | GLAN | 5541-A-201 | JWEF | 5541-A-201 | VRDA |
| 5541-A-201 | ATU7D | 5541-A-201 | GLBU | 5541-A-201 | JWVL | 5541-A-201 | VTYL |
| 5541-A-201 | AVG7Z | 5541-A-201 | GLHI | 5541-A-201 | JYWU | 5541-A-201 | VWRZ |
| 5541-A-201 | AVO9H | 5541-A-201 | GLHY | 5541-A-201 | JZYF | 5541-A-201 | VZVT |
| 5541-A-201 | AYG9Y | 5541-A-201 | HHRP | 5541-A-201 | KEXO | 5541-A-201 | WDVE |
| 5541-A-201 | AYX3Y | 5541-A-201 | HHVI | 5541-A-201 | KMFK | 5541-A-201 | WIRA |
| 5541-A-201 | BAE3E | 5541-A-201 | HXGO | 5541-A-201 | KMGH | 5541-A-201 | WISA |
| 5541-A-201 | BAU3L | 5541-A-201 | HXML | 5541-A-201 | KMIS | 5541-A-201 | WOTL |
| 5541-A-201 | BE93T | 5541-A-201 | HXUV | 5541-A-201 | KOHJ | 5541-A-201 | WOUL |
| 5541-A-201 | BEB4L | 5541-A-201 | HYHY | 5541-A-201 | KPNX | 5541-A-201 | WRUR |
| 5541-A-201 | BGU4G | 5541-A-201 | HZBN | 5541-A-201 | KRPW | 5541-A-201 | WRUS |
| 5541-A-201 | BHL9O | 5541-A-201 | HZKZ | 5541-A-201 | KSNI | 5541-A-201 | WVZO |
| 5541-A-201 | BIE7H | 5541-A-201 | HZNH | 5541-A-201 | KUZR | 5541-A-201 | WWEP |
| 5541-A-201 | BL74I | 5541-A-201 | IBSA | 5541-A-201 | KVYS | 5541-A-201 | WXTS |
| 5541-A-201 | WXTT | 5541-A-201 | XLRY | 5541-A-201 | XWVJ | 5541-A-201 | YFXP |
| 5541-A-201 | WXTU | 5541-A-201 | XLRZ | 5541-A-201 | XWWZ | 5541-A-201 | YFXR |
| 5541-A-201 | WZP3 | 5541-A-201 | XSFN | 5541-A-201 | XYGU | 5541-A-201 | YGDI |
| 5541-A-201 | XEMZ | 5541-A-201 | XSFP | 5541-A-201 | XYGV | 5541-A-201 | YGDZ |
| 5541-A-201 | XENA | 5541-A-201 | XSZE | 5541-A-201 | YBJJ | 5541-A-201 | YHDM |
| 5541-A-201 | XHZU | 5541-A-201 | XSZF | 5541-A-201 | YBJK | 5541-A-201 | YHDN |
| 5541-A-201 | XKWY | 5541-A-201 | XVJA | 5541-A-201 | YCZR | 5541-A-201 |  |
| 5541-A-201 | XKWZ | 5541-A-201 | XVKZ | 5541-A-201 | YCZS | 5541-A-201 |  |
| 5541-A-202 | A3E7R | 5541-A-202 | BBE4R | 5541-A-202 | GZNA | 5541-A-202 | JVEZ |
| 5541-A-202 | A3H9I | 5541-A-202 | BBL4Y | 5541-A-202 | GZRT | 5541-A-202 | JZSI |
| 5541-A-202 | A7A9A | 5541-A-202 | BDZ9H | 5541-A-202 | GZWG | 5541-A-202 | KFYW |
| 5541-A-202 | A9U7R | 5541-A-202 | BER7H | 5541-A-202 | GZWS | 5541-A-202 | KHHJ |
| 5541-A-202 | AB37T | 5541-A-202 | BH97L | 5541-A-202 | HHXY | 5541-A-202 | KHNX |
| 5541-A-202 | AB74U | 5541-A-202 | BLY9D | 5541-A-202 | HHZF | 5541-A-202 | KHSO |
| 5541-A-202 | ABB7S | 5541-A-202 | BO77U | 5541-A-202 | HHZZ | 5541-A-202 | KMEX |
| 5541-A-202 | AE49B | 5541-A-202 | BRR9H | 5541-A-202 | HIBF | 5541-A-202 | KSPV |
| 5541-A-202 | AES9B | 5541-A-202 | BRT7Z | 5541-A-202 | HUPS | 5541-A-202 | KVRZ |
| 5541-A-202 | AGAR | 5541-A-202 | BSI4X | 5541-A-202 | HVBW | 5541-A-202 | KVVS |
| 5541-A-202 | AGAS | 5541-A-202 | BTD9B | 5541-A-202 | HYHG | 5541-A-202 | KWPV |
| 5541-A-202 | AGB3E | 5541-A-202 | DGFR | 5541-A-202 | HYJB | 5541-A-202 | KYND |
| 5541-A-202 | AGT4E | 5541-A-202 | DGPY | 5541-A-202 | IBTS | 5541-A-202 | KZYB |
| 5541-A-202 | AGV3G | 5541-A-202 | DNUW | 5541-A-202 | IBTW | 5541-A-202 | MEDM |
| 5541-A-202 | AH37L | 5541-A-202 | DOFW | 5541-A-202 | IEVY | 5541-A-202 | MFZX |
| 5541-A-202 | AIO4V | 5541-A-202 | DRFR | 5541-A-202 | ILAX | 5541-A-202 | MGLY |
| 5541-A-202 | AO74U | 5541-A-202 | DRPA | 5541-A-202 | ILBL | 5541-A-202 | MLBP |
| 5541-A-202 | AOD9I | 5541-A-202 | DYEK | 5541-A-202 | INJO | 5541-A-202 | MMFV |
| 5541-A-202 | ARO9B | 5541-A-202 | DYRN | 5541-A-202 | INNB | 5541-A-202 | NEBU |
| 5541-A-202 | ASV7B | 5541-A-202 | EDHL | 5541-A-202 | INNE | 5541-A-202 | S3HS |
| 5541-A-202 | ATA9R | 5541-A-202 | FNYJ | 5541-A-202 | IUWT | 5541-A-202 | SOBP |
| 5541-A-202 | ATY3T | 5541-A-202 | FOGV | 5541-A-202 | IVAB | 5541-A-202 | SPO4 |
| 5541-A-202 | AU99O | 5541-A-202 | FVVR | 5541-A-202 | IYLR | 5541-A-202 | SR4E |
| 5541-A-202 | AUX7R | 5541-A-202 | FYST | 5541-A-202 | JBYI | 5541-A-202 | TGGA |
| 5541-A-202 | AY33Z | 5541-A-202 | FYTP | 5541-A-202 | JFGV | 5541-A-202 | TIYY |
| 5541-A-202 | AYO4V | 5541-A-202 | GFPG | 5541-A-202 | JFNZ | 5541-A-202 | TPPH |
| 5541-A-202 | BAA4S | 5541-A-202 | GJMG | 5541-A-202 | JHDR | 5541-A-202 | TPTI |
| 5541-A-202 | BAB7Y | 5541-A-202 | GJNM | 5541-A-202 | JIKH | 5541-A-202 | UHIP |
| 5541-A-202 | BAH3D | 5541-A-202 | GYOD | 5541-A-202 | JILH | 5541-A-202 | USLI |
| 5541-A-202 | BAI7D | 5541-A-202 | GYVG | 5541-A-202 | JNIX | 5541-A-202 | UT3I |
| 5541-A-202 | UZDD | 5541-A-202 | WGRG | 5541-A-202 | XDYL | 5541-A-202 | XWVK |
| 5541-A-202 | V4AH | 5541-A-202 | WO4G | 5541-A-202 | XDYM | 5541-A-202 | XWVM |
| 5541-A-202 | VA3Y | 5541-A-202 | WOYL | 5541-A-202 | XGDX | 5541-A-202 | XYGP |
| 5541-A-202 | VBGT | 5541-A-202 | WPJT | 5541-A-202 | XGDY | 5541-A-202 | XYGR |
| 5541-A-202 | VGGG | 5541-A-202 | WRXC | 5541-A-202 | XIJC | 5541-A-202 | YBCC |
| 5541-A-202 | VJHG | 5541-A-202 | WRYC | 5541-A-202 | XKSY | 5541-A-202 | YBCD |
| 5541-A-202 | VJYO | 5541-A-202 | WSDE | 5541-A-202 | XKSZ | 5541-A-202 | YESI |
| 5541-A-202 | VPBW | 5541-A-202 | WVWI | 5541-A-202 | XOCL | 5541-A-202 | YFJX |
| 5541-A-202 | VPYA | 5541-A-202 | WVWJ | 5541-A-202 | XOCM | 5541-A-202 | YFJY |
| 5541-A-202 | VT43 | 5541-A-202 | WXAV | 5541-A-202 | XTJY | 5541-A-202 | YG3H |
| 5541-A-202 | VUWT | 5541-A-202 | WXAW | 5541-A-202 | XTJZ | 5541-A-202 | YGSJ |
| 5541-A-202 | VVJG | 5541-A-202 | XAVX | 5541-A-202 | XVIO | 5541-A-202 | YGSK |
| 5541-A-202 | VW3E | 5541-A-202 | XAVY | 5541-A-202 | XVIP | 5541-A-202 |  |
| 5542-A-201 | A3I7L | 5542-A-201 | BAX4A | 5542-A-201 | GLFE | 5542-A-201 | JMEP |
| 5542-A-201 | A4A7B | 5542-A-201 | BBG4X | 5542-A-201 | GYKA | 5542-A-201 | JPFR |
| 5542-A-201 | A4V7D | 5542-A-201 | BDR7T | 5542-A-201 | GZYI | 5542-A-201 | JTXL |
| 5542-A-201 | A7G7H | 5542-A-201 | BDZ4D | 5542-A-201 | GZZO | 5542-A-201 | JUEV |
| 5542-A-201 | A7H4U | 5542-A-201 | BE37Y | 5542-A-201 | HVFF | 5542-A-201 | KFSH |
| 5542-A-201 | A7L4V | 5542-A-201 | BGE4V | 5542-A-201 | HYZB | 5542-A-201 | KGWZ |
| 5542-A-201 | A7V3U | 5542-A-201 | BHE7X | 5542-A-201 | HZAP | 5542-A-201 | KIDM |
| 5542-A-201 | A9X4S | 5542-A-201 | BIG4L | 5542-A-201 | HZFF | 5542-A-201 | KIFY |
| 5542-A-201 | A9Y3V | 5542-A-201 | BR79T | 5542-A-201 | HZRR | 5542-A-201 | KION |
| 5542-A-201 | AAG7R | 5542-A-201 | BRU7O | 5542-A-201 | IDGA | 5542-A-201 | KJYX |
| 5542-A-201 | ABU3Y | 5542-A-201 | BSR4R | 5542-A-201 | IDXJ | 5542-A-201 | KMKE |
| 5542-A-201 | AEE3A | 5542-A-201 | DFHS | 5542-A-201 | IEYN | 5542-A-201 | KPKD |
| 5542-A-201 | AEU9Y | 5542-A-201 | DFOR | 5542-A-201 | IJPT | 5542-A-201 | KWXS |
| 5542-A-201 | AGT4R | 5542-A-201 | DGFY | 5542-A-201 | IKJU | 5542-A-201 | KZDA |
| 5542-A-201 | AGV3S | 5542-A-201 | DGJN | 5542-A-201 | IRIK | 5542-A-201 | LARN |
| 5542-A-201 | ALS3V | 5542-A-201 | DNNS | 5542-A-201 | ISIR | 5542-A-201 | LBMI |
| 5542-A-201 | AOG3T | 5542-A-201 | DPSK | 5542-A-201 | IULX | 5542-A-201 | MDIF |
| 5542-A-201 | AOX9L | 5542-A-201 | GEZU | 5542-A-201 | IWXH | 5542-A-201 | MMUR |
| 5542-A-201 | ASD3T | 5542-A-201 | GFBA | 5542-A-201 | IZXM | 5542-A-201 | S3O3 |
| 5542-A-201 | ATT7D | 5542-A-201 | GFWO | 5542-A-201 | JAAE | 5542-A-201 | S3OP |
| 5542-A-201 | AV34S | 5542-A-201 | GGID | 5542-A-201 | JFWD | 5542-A-201 | ST3Y |
| 5542-A-201 | AYA3B | 5542-A-201 | GISR | 5542-A-201 | JFYR | 5542-A-201 | STHI |
| 5542-A-201 | AZB4R | 5542-A-201 | GITX | 5542-A-201 | JHWV | 5542-A-201 | STUE |
| 5542-A-201 | AZE9G | 5542-A-201 | GLDE | 5542-A-201 | JJDF | 5542-A-201 | TAOV |
| 5542-A-201 | BAE4X | 5542-A-201 | GLEK | 5542-A-201 | JLGH | 5542-A-201 | TARO |
| 5542-A-201 | TGLR | 5542-A-201 | WOOU | 5542-A-201 | XKLR | 5542-A-201 | YA3U |
| 5542-A-201 | UDYZ | 5542-A-201 | WPGU | 5542-A-201 | XMXO | 5542-A-201 | YAIL |
| 5542-A-201 | UUZT | 5542-A-201 | WRZZ | 5542-A-201 | XMXP | 5542-A-201 | YAIM |
| 5542-A-201 | UWHB | 5542-A-201 | WVWK | 5542-A-201 | XMXR | 5542-A-201 | YCFT |
| 5542-A-201 | VEU4 | 5542-A-201 | WVWL | 5542-A-201 | XSFR | 5542-A-201 | YCFV |
| 5542-A-201 | VJKA | 5542-A-201 | WXAC | 5542-A-201 | XSFS | 5542-A-201 | YFUX |
| 5542-A-201 | VJLN | 5542-A-201 | WXAF | 5542-A-201 | XVMV | 5542-A-201 | YFUY |
| 5542-A-201 | VVKR | 5542-A-201 | XBEL | 5542-A-201 | XVMW | 5542-A-201 | YGIC |
| 5542-A-201 | VVMJ | 5542-A-201 | XBEM | 5542-A-201 | XVNF | 5542-A-201 | YGID |
| 5542-A-201 | VW4Y | 5542-A-201 | XDXI | 5542-A-201 | XVNG | 5542-A-201 | YHLN |
| 5542-A-201 | VYAY | 5542-A-201 | XDXJ | 5542-A-201 | XWVH | 5542-A-201 | YHLO |
| 5542-A-201 | WHOP | 5542-A-201 | XIAR | 5542-A-201 | XWVI | 5542-A-201 |  |
| 5542-A-201 | WINY | 5542-A-201 | XIAS | 5542-A-201 | XYUX | 5542-A-201 |  |
| 5542-A-201 | WIVT | 5542-A-201 | XKLP | 5542-A-201 | XYVJ | 5542-A-201 |  |
| 5542-A-202 | A3G9I | 5542-A-202 | BEL3L | 5542-A-202 | GZJM | 5542-A-202 | JORA |
| 5542-A-202 | A3L3E | 5542-A-202 | BEZ3G | 5542-A-202 | GZNW | 5542-A-202 | JUWH |
| 5542-A-202 | A494U | 5542-A-202 | BG34H | 5542-A-202 | GZSO | 5542-A-202 | JZWG |
| 5542-A-202 | A737R | 5542-A-202 | BGL3Y | 5542-A-202 | GZTX | 5542-A-202 | KDER |
| 5542-A-202 | A7O3V | 5542-A-202 | BLZ4V | 5542-A-202 | GZXN | 5542-A-202 | KDZP |
| 5542-A-202 | A9Z9I | 5542-A-202 | BO49D | 5542-A-202 | GZXP | 5542-A-202 | KEOH |
| 5542-A-202 | AB34V | 5542-A-202 | BOA3B | 5542-A-202 | HUTX | 5542-A-202 | KFXJ |
| 5542-A-202 | AEU3A | 5542-A-202 | BOX9G | 5542-A-202 | HWPK | 5542-A-202 | KGSW |
| 5542-A-202 | AEV4T | 5542-A-202 | BRG9O | 5542-A-202 | HXYV | 5542-A-202 | KJEK |
| 5542-A-202 | AGT3G | 5542-A-202 | BRV7A | 5542-A-202 | IBPA | 5542-A-202 | KJHN |
| 5542-A-202 | AGU9H | 5542-A-202 | BRY9V | 5542-A-202 | IBPG | 5542-A-202 | KKPN |
| 5542-A-202 | AH73U | 5542-A-202 | BSR7E | 5542-A-202 | IDXU | 5542-A-202 | KLXZ |
| 5542-A-202 | AHE9A | 5542-A-202 | BSS4B | 5542-A-202 | IKKL | 5542-A-202 | KSGD |
| 5542-A-202 | ALS7R | 5542-A-202 | BTB3H | 5542-A-202 | IKUD | 5542-A-202 | KSPF |
| 5542-A-202 | AOG7L | 5542-A-202 | DGKJ | 5542-A-202 | IMUI | 5542-A-202 | KTLH |
| 5542-A-202 | ARD3S | 5542-A-202 | DGSH | 5542-A-202 | ISHW | 5542-A-202 | KUAI |
| 5542-A-202 | ASS9S | 5542-A-202 | DIXP | 5542-A-202 | IXVN | 5542-A-202 | KUKW |
| 5542-A-202 | ASU7H | 5542-A-202 | DKAX | 5542-A-202 | IYSN | 5542-A-202 | KYBZ |
| 5542-A-202 | ATY7Z | 5542-A-202 | FYPO | 5542-A-202 | IZUI | 5542-A-202 | LBAM |
| 5542-A-202 | AXZ3G | 5542-A-202 | FYRV | 5542-A-202 | JBSB | 5542-A-202 | LBFD |
| 5542-A-202 | AY37S | 5542-A-202 | GFMT | 5542-A-202 | JBXN | 5542-A-202 | MBZM |
| 5542-A-202 | BAS4A | 5542-A-202 | GJLZ | 5542-A-202 | JHAF | 5542-A-202 | MDBV |
| 5542-A-202 | BBX7R | 5542-A-202 | GJNG | 5542-A-202 | JHGV | 5542-A-202 | MERR |
| 5542-A-202 | BDV9H | 5542-A-202 | GLDO | 5542-A-202 | JJFK | 5542-A-202 | MFSR |
| 5542-A-202 | MIRW | 5542-A-202 | WIWZ | 5542-A-202 | XIJA | 5542-A-202 | XYHM |
| 5542-A-202 | MMLL | 5542-A-202 | WRTS | 5542-A-202 | XKIW | 5542-A-202 | XYHN |
| 5542-A-202 | SZSR | 5542-A-202 | WRXX | 5542-A-202 | XKIX | 5542-A-202 | YBDF |
| 5542-A-202 | TROU | 5542-A-202 | WTDT | 5542-A-202 | XNAC | 5542-A-202 | YBDG |
| 5542-A-202 | TRVH | 5542-A-202 | WVVP | 5542-A-202 | XNBF | 5542-A-202 | YCEY |
| 5542-A-202 | UEYI | 5542-A-202 | WVZC | 5542-A-202 | XNCN | 5542-A-202 | YCEZ |
| 5542-A-202 | UHER | 5542-A-202 | WXBU | 5542-A-202 | XRBV | 5542-A-202 | YCZV |
| 5542-A-202 | UZIY | 5542-A-202 | WXBV | 5542-A-202 | XRBW | 5542-A-202 | YCZW |
| 5542-A-202 | VETP | 5542-A-202 | WXBW | 5542-A-202 | XTAS | 5542-A-202 | YFCI |
| 5542-A-202 | VJMC | 5542-A-202 | WXPH | 5542-A-202 | XTAT | 5542-A-202 | YFCJ |
| 5542-A-202 | VJOS | 5542-A-202 | WXPI | 5542-A-202 | XVHZ | 5542-A-202 | YGJM |
| 5542-A-202 | VUWS | 5542-A-202 | WXPJ | 5542-A-202 | XVMM | 5542-A-202 | YGJN |
| 5542-A-202 | VVCY | 5542-A-202 | XBEH | 5542-A-202 | XVMN | 5542-A-202 | YHHU |
| 5542-A-202 | VVDW | 5542-A-202 | XBEI | 5542-A-202 | XVNA | 5542-A-202 | YHPT |
| 5542-A-202 | WHDY | 5542-A-202 | XDBP | 5542-A-202 | XXIW | 5542-A-202 | YHPU |
| 5542-A-202 | WISW | 5542-A-202 | XDBR | 5542-A-202 | XXIX | 5542-A-202 |  |