## Slide 1: Типы замечаний на этапе первичной экспертизы ИМН и МТ по комплектности РД
Регистрационные досье некомплектны – отсутствуют документы согласно утвержденного перечня. РД сдается менеджерами по регистрации не подготовленным для проведения экспертных работ.
Замечания по оформлению документов , требующих заверения в соответствии с международными нормами ( документы, удостоверяющие регистрацию в стране (FreeSale); документы, подтверждающие соответствие условий производства национальным и/или международным стандартам (GMP; ISO, EN); декларация соответствия) :
  Документы предоставляются без апостилирования , консульской легализации
  Некорректный, неточный перевод документов
  Предоставляются документы с истекшим сроком
Переводы многих документов не идентичны оригиналу и выполнены не качественно, не всегда нотариально заверены.
Не унифицированы торговые названия, производитель, комплектующие, сроки и условия хранения и т.д в документах РД ( заявление, спецификация, инструкции, макеты). Данные могут меняться на этапах экспертных работ до нескольких раз.

## Slide 2
Многие документы РД заверяются не производителем в соответствии с установленные требованиями, а заявителем ( спецификация, отчеты о технических, токсикологических, клинических испытаниях, оригинал инструкций, цветные макеты и т.д.)
Документы могут предоставляться без печатей, подписи и даты, с истекшим сроком, без перевода на русский язык, очень часто представляются документы не имеющие актуальность на момент проведения первичной экспертизы.
Многие документы не читабельны, плохо откопированы и отсканированы.
Небрежное отношение менеджеров к оформлению РД – отсутствует опись, нумерация документов РД и его фактическое содержание не соответствует представленной описи ( вместо одного документа находится совершенно другой), нумерация делается карандашом, досье на электронном носителе не соответствует бумажному варианту.

## Slide 3
Образцы ИМН на аналитическую экспертизу могут предоставляться просроченными, в количестве недостаточным для проведения трехкратного анализа. Не проводится предварительный расчет количества образцов и стандартных образцов (при указании об их применении в нормативном документе ) необходимых для регистрации ИМН.
Спецификация с указанием технических характеристик, перечня комплектующих и расходных материалов не заверяется производителем, составлена не по установленной форме - область применения и назначения четко не определена, технические характеристики неполные, некорректные, с грамматическими ошибками, не соответствуют описанию в эксплуатационном документе ( эти данные отражаются в государственном реестре)
Замечания к оформлению текста проекта инструкции по медицинскому применению ИМН и эксплуатационного документа МТ требованиям законодательства РК .
  Наименование может не соответствовать заявленному
  Часто отсутствует наименование и адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) по изделиям медицинского назначения от потребителей

## Slide 4
  Необоснованное объединение разных моделей ИМН и МТ в одном регистрационном досье ( согласно пунктов 14,15 приказа МЗ РК № 735 возможно объединение нескольких модификаций ИМН и МТ, отличающихся друг от друга изменениями технических параметров, не влияющих на принцип работы, функциональное назначение и класс безопасности - объем, размер, цветовая гамма. При одновременной подаче на государственную регистрацию, перерегистрацию различных моделей (типов, видов) однородных ИМН и МТ, отличающихся друг от друга конструкцией, принципом работы, заявитель представляет отдельные заявления и регистрационные досье на каждую модель (тип, вид)
  Замечания по нормативному документу, требованиям которого должны соответствовать ИМН:
  Стандарт организации /технические условия/ технический файл должен заверяться печатью организации- производителя, в нем должны быть описаны методы испытания;
  Стандарт национальный, международный должны иметь учетную регистрацию в РК - ГОСТ РК - должны иметь штамп КазИнСТ, с актуализированной датой, и голограммой; ГОСТ- Р, ISO – должны иметь штамп Комитета технического регулирования и метрологии с указанием учетного номера, даты и штампа « Перевод верен» с указанием номера и даты .

## Slide 5
  Замечания по макетам упаковки на соответствие требованиям законодательства РК. Действующий нормативный документ: Постановление Правительства РК от 30 декабря 2011 года № 1692 «Правила маркировки изделий медицинского назначения и медицинской техники».
  Наименование может не соответствовать заявленному
  Наносимые графические знаки должны быть понятны потребителю: символы и обозначения, используемые при маркировке, должны расшифровываться в инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения
  На упаковку наносятся сведения рекламного характера
  Информация на первичной и вторичной упаковках должна быть указана на государственном и русском языках
  электронная версия должна предоставляться в формате JPEG
  15. Письма по ПЭ забираются не вовремя, телефоны и адреса не совпадают с данными договора